| Міністерство освіти і науки України Черкаська спеціалізована школа І-Ш ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ №15 від 21 січня 2013 р. Директор школи ____________Ткаченко Т.Є. |
| --- | --- |

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №71

при користуванні витяжною шафою

І.	Загальні положення

- Для проведення робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, кабінет хімії та лаборантську забезпечують витяжними шафами.

- Витяжні шафи, як правило, виготовляють з металевих конструкцій: склити їх бажано армованим склом. Якщо витяжні шафи виготовлені з деревини, то їх із внутрішнього боку оббивають жерстю з азбестовою прокладкою на висоту не меншу ніж 0,5 м для захисту від полум’я пальників або електронагрівальних приладів.

- Витяжні шафи обладнують верхніми й нижніми відсмоктувачами (вмикання відсмоктувачів регулюють залежно від густини газів і пари, що виділяються).

- Стулки витяжної шафи повинні відчинятися й зачинятися тільки у вертикальному напрямі. Щоб підтримувати стулки в потрібному положенні, улаштовують пристрої безпечної конструкції.

- Витяжні пристрої розраховують так, щоби швидкість усмоктуваного повітря в переріз відкритих на 15-20 см стулок шафи була в межах 0,3-0,7 м/с. Під час роботи з органічними та іншими найбільш шкідливими речовинами швидкість повітря потрібно збільшити до 1,0-1,5 м/с у перерізі витяжної шафи.

- Усередині витяжні шафи обладнують електричним освітленням у вибухобезпечному виконанні. Електропроводка до світильників виконується відповідно до Правил улаштування електропроводок у вибухонебезпечних приміщеннях. Перемикачі встановлюють поза шафою.

- Металеві деталі витяжних шаф, а також усі труби сантехнічних підводок з метою захисту від корозії періодично покривають кислотостійким лаком або олійною фарбою.

II.	Правила користування

- Витяжну шафу вмикають не пізніше ніж за 15 хв. до початку роботи.

- Стулки витяжної шафи під час роботи мають бути зачиненими з невеликим зазором для тяги. Відчиняти їх дозволяється лише на час використання встановлених у шафі приладів або в разі іншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не більшу ніж половина висоти отвору.

- Підняті стулки під час роботи у витяжній шафі закріплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

- Якщо витяжна шафа має кілька стулок, то ті, якими не користуються, повинні бути зачиненими. У разі Порушення цього правила знижується ефективність вентиляції.

- Щоб запобігти проникненню шкідливих газів і пари з витяжної шафи в приміщення кабінету, вентиляцію треба відрегулювати так, щоб у шафі утворювалося невелике розрідження

Погоджено із заступником директора
з навчально-виховної роботи	                        	Білоус О.О.

Склав завідуючий кабінетом        	Будавіцька С.В.